## Foglio1
Allegato n. 1 scheda riepilogativa caratteristiche minime offerte RDO 1193705
Denominazione Ditta
Partita Iva
PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK”, DELLA DURATA DI 5 ANNI, DI MICROSCOPI OPERATORI PER OCULISTICA DA DESTINARE AI PRESIDI OSPEDALIERI DI ALGHERO, OZIERI
rif. | Parametri tecnici e dimensionali minimi di cui al capitolato speciale d'oneri | Caratteristiche apparecchiatura offerta
1 | Di ultima generazione e fornito con l’ultima versione software disponibile;
2 | Stativo mobile a pavimento con posizionamento scorrevole su ruote antistatiche;
3 | Corpo di osservazione a 4 percorsi ottici indipendenti con lenti apocromatiche;
4 | Obiettivo con campo focale non inferiore a 175 mm e diametro del campo non inferiore a 70 mm;
5 | Messa a fuoco motorizzata;
6 | Tilting e zoom motorizzati;
7 | Movimento XY del corpo ottico con range di almeno 45 mm;
8 | Osservazione stereoscopica tramite n.2 tubi binoculari (chirurgo e secondo osservatore laterale) con regolazione micrometrica della distanza interpupillare che consenta la migliore ergonomia del secondo operatore;
9 | Oculari a grande campo anche per portatori di occhiali 10x dotati di compensazione diottrica di almeno +/- 5;
10 | 10. Sistema di visione panoramico non a contatto;
11 | Spostamento del microscopio tramite braccio snodato in grado di garantire il posizionamento del microscopio alle spalle del chirurgo;
12 | Sistema di blocco e sblocco mediante freni elettromagnetici completo di manopole azionabili in modo sterile per lo sblocco dei freni elettromagnetici;
13 | 13. Completo di secondo osservatore con possibilità di montarlo sia a destra sia a sinistra rispetto alle ottiche del primo osservatore;
14 | Modalità di illuminazione coassiale con sistema di intensificazione del riflesso rosso;
15 | Fonte di illuminazione con tecnologia alogena;
16 | Sistema di illuminazione alternativo in caso di guasto della principale con caratteristiche analoghe alla lampada principale;
17 | Sistema di illuminazione a fessura motorizzata;
18 | Reset di tutte le funzioni del microscopio con funzione di ritorno automatico alla posizione centrale per focus, zoom xy;
19 | Quadro di comando con display touch screen e monitor hd lcd da almeno 19”;
20 | Pedaliera wireless;
21 | Sistema video composto da:
22 | telecamera full hd con sistema di registrazione in alta definizione delle immagini e dei video;
23 | archiviazione e visualizzazione immagini e video su hard disk interno con capacità di almeno 500 gb;
24 | archiviazione e visualizzazione immagini e video su unità esterne USB;
25 | Software a corredo del microscopio con possibilità di programmare e memorizzare più utenti.
Timbro e Firma dell'offerente